МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента

госсанэпиднадзора

Минздрава России

________________  С.И.Иванов

«____» _______________ 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По применению средства «ЭРИДЕКО 11» «Орион Корпорейшн Нойро»

(Финляндия) для предстерилизационной очистки изделий

медицинского назначения механизированным способом

СОГЛАСОВАНО

Председатель Подкомиссии по

дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП,

дезинфекционным и ПК средствам

Департамента госсанэпиднадзора

Минздрава России,

академик РАМН

_________________ М.Г. Шандала

«____»_____________ 2002г.

Москва 2002 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «ЭРИДЕКО 11» «Орион Корпорейшн Нойро»

(Финляндия) для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения механизированным способом

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Дьяков В.В.,Рысина Т.З.,Закова И.М., Терешко Е.Ю.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «ЭРИДЕКО 11» «Орион Корпорейшн Нойро» (Финляндия) представляет  собой прозрачную жидкость с характерным запахом. Средство содержит тетранатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и тринатриевую соль нитрилотриацетата в качестве действующих веществ, а также метасиликат натрия, натриевую соль полиакриловой кислоты и воду; рН=11,8 +/- 1,8.

Средство расфасовано в полиэтиленовые емкости объемом 5л.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке производителя

.Рабочий раствор средства обладает моющими свойствами.

1.2. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относятся к 3 классу умеренно-опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ, малоопасно в виде паров, вследствие низкой летучести. Средство характеризуется кожно-резорбтивным и местно-раздражающим действием, вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим эффектом. Рабочий (0,3 % по препарату) раствор средства не вызывает раздражения кожи и казывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

1.3. Средство предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, принадлежности наркозно – дыхательной аппаратуры) механизированным способом в машине для мойки и дезинфекции «ДЕКО – 2000» (далее – машина « ДЕКО – 2000 ») фирмы «Франке» (Финляндия) в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

2.1. Приготовление 0,3 % ( по препарату ) раствора средства « ЭРИДЕКО 11» осуществляется автоматически с помощью дозирующего насоса в машине « ДЕКО – 2000 » при дозировании средства из расчета 30 мл.средства на 10 л. воды.

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Средство «ЭРИДЕКО 11» применяют для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, принадлежности наркозно-дыхательной аппаратуры) механизированным способом в машине «ДЕКО-2000».

3.2. Предстерилизационную очистку указанных изделий проводят после их дезинфекции любым зарегестрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

3.3. Для проведения предстерилизационной очистки средством «ЭРИДЕКО 11» изделия медицинского назначения размещают в рабочей камере машины «ДЕКО – 2000», используя специальные поддоны, стойки,кассеты и сетчатые корзины,входящие в комплект машины. Разъемные медицинские металлические инструменты укладывают в корзины в разобранном  виде; инструменты, имеющие замковые части, размещают раскрытыми. Разложенные инструменты прижимают сверху сетчатыми крышками.

3.4. Программу, необходимую для обработки изделий определенных видов выбирают, руководствуясь инструкцией по эксплуатации машины «ДЕКО – 2000». Предстерилизационную очистку хирургических, стоматологических и других медицинских металлических инструментов проводят по программе «Обработка инструментов», соблюдая режим, приведенный в табл. 1

Принадлежности наркозно-дыхательной аппаратуры и изделия из резин обрабатывают по стандартным программам для этих изделий, указанным в инструкции по эксплуатации машины «ДЕКО – 2000».

3.5.Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой  пробы – на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства. Постановку амидопириновой и фенолфталеиновой проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения ( № 28-6/13от 08.06.82г.)

Таблица 1

Режим предстерилизационной очистки медицинских металлических инструментов в машине «ДЕКО – 2000» 0,3% ( по препарату ) раствором средства «ЭРИДЕКО 11»

| Этапы цикла очистки | Продолжительность этапа цикла*,мин | Температура воды для ополаскивания/раствора средства, 0 С |
| --- | --- | --- |
| Ополаскивание холодной водой | 2 | 20 +/-2 |
| Мойка 0,3% раствором средства «Эридеко 11» | 10 | 45 +/-5 |
| Первое ополаскивание теплой водой | 2 | 42 +/-3 |
| Второе ополаскивание теплой водой | 2 | 42 +/-3 |
| Показатель | Норма |  |
| Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость с характерным запахом |  |

Примечание: * Слив отработавшей жидкости после окончания обработки на каждом этапе происходит автоматически в течение 1мин.

Постановку азопирамовой пробы осуществляют согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.)

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов,в местах,недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу следует смыть его большим количеством воды.

5.2. При попадания средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение

10-15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20  измельченными таблетками активированного угля.При необходимости обратиться к врачу.

6.ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

СРЕДСТВА «ЭРИДЕКО 11»

6.1. Средство «ЭРИДЕКО 11» контролируют по показателям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Показатель активности водородных ионов, рН | 11,8 +/-1,8 |
| --- | --- |
| Плотность при 20 0 С, г/см 3 | 1,175 +/-0,005 |
| Массовая доля щелочи (в пересчете на Nа2 О), % | 4,8 +/-0,2 |

Методы контроля предназначены только для контрольных исследований средства «ЭРИДЕКО 11».

6.2. Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

6.3. Измерение показателя активности водородных ионов средства рН, проводят по ГОСТ 50550.-93 потенциометрическим методом.

6.4. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

6.5. Определение массовой доли щелочи в пересчете на Nа2 О.

6.5.1. Средства измерения, реактивы, растворы.

Весы лабораторные ГОСТ 24104 -88 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 грамм.

Бюретка исполнения 1 или 3 вместимостью 50 см3 .

Колба коническая типа Кн по ГОСТ 25336 исполнения 1 или 2 вместимостью 250 см3 .

Цилиндр мерный по ГОСТ 1770 исполнения 1 или 3 вместимостью 25см3 .

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

Кислота соляная, раствор концентрации C (HCL) = 1 моль/дм3. готовят по ГОСТ 25794.1.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 высшего сорта.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массой долей 1%, готовят по ГОСТ 4919.1.

6.5.2. Проведение анализа.

Взвешивают 1,0 – 1,2 г. средства с точностью 0,0002г. и переносят в коническую колбу, прибавляют 20см3 .воды и 2 – 4 капли фенолфталеина и титруют ее содержание раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора.

6.5.3. Обработка результатов.

Массовую долю щелочи в пересчете на NaOH (Х1 ), в % вычисляют по формуле:

Vx 0,0031

X = --------------------  х 100, где:

m

- V - объем раствора соляной кислоты концентрации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

- 0,0031 – масса  окиси натрия, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты, концентрации точно 0,1 моль/дм3, г;

- m –навеска средства, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения +/- 4% при доверительном интервале вероятности Р= 0,95.