График цикла паровой стерилизации типа В.1

(насыщенный пар - вентилируемые системы)

для значений критических параметров стерилизации

Т=(132±2)ºС  Рнасыщ=(0,20±0,01 МПа)  t=(20+2) мин

1 – фаза продувки (время продувки воздуха из стерилизационной камеры)

2 – фаза нагрева (время «выхода» на режим стерилизации)

3 – фаза выдерживания (время экспозиции)

4 – фаза охлаждения (время дросселирования пара из стерилизационной камеры)

– давление пара

– температура пара

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «Медикон ЛТД»

___________Е.В.Бурцева

« 25 » ноября  2003 года

ИНСТРУКЦИЯ

по применению индикатора типа

"ТВП 132/20-01 Медикон"

производства фирмы "Медикон ЛТД", г. Москва

Данная инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических и иных учреждений Минздрава РФ, выполняющих работу, связанную со стерилизацией изделий медицинского назначения, и других учреждений, использующих в своей работе паровые стерилизаторы, изготовленные по ГОСТ 19569.

1. Общие сведения

1.1 Многопараметрический индикатор типа "ТВП 132/20-01 Медикон" (далее индикатор) является одноразовым, необратимым, химическим цветовым индикатором, предназначенным для контроля критических параметров режима паровой стерилизации в стерилизаторах, изготовленных в соответствии с ГОСТ 19569, работающих по циклу стерилизации типа В.1 по ГОСТ  Р ИСО 13683 «насыщенный пар – вентилируемые системы» (так называемый «гравитационный» цикл стерилизации) и относится к Классу 4 по стандарту ГОСТ Р ИСО11140-1 (многопараметрические индикаторы).

1.2. Номинальные и допустимые значения «критических» параметров работы стерилизатора, контролируемых данным индикатором, приведены в таблице 2.

1.3. Контроль за режимом работы стерилизатора данным индикатором позволяет  исключить случаи использования не стерильных изделий, вызванных по причине неточного контроля «критических» параметров режима стерилизатора.

1.4. Индикатор изготовлен в соответствии с ТУ 9398-006-18131435- 2003г

(согласовано с Минздравом РФ 02.12.2003г.)

2. Характеристика индикатора

2.1 Индикатор представляет собой подложку из термо- и влагостойкой бумаги прямоугольной формы с соответствующими надписями, характеризующими «маркировку» индикатора. На левой стороне подложки нанесен реагент, изменяющий цвет в зависимости от значений «критических» параметров процесса стерилизации.

2.2 Состав и структура исполнения индикатора приведены в таблице 1.

2.3. Индикаторы имеют срок годности 24 месяца со дня изготовления при условии хранения при температуре от 10°С до 30°С с обеспечением защиты от действия прямых солнечных лучей и относительной влажности воздуха менее 60%.

Таблица 1

Состав и структура исполнений индикатора

| Обозначение индикатора (тип) | Тип реагента | Тип подложки | Слойность | Место нанесения цвета эталона | Наличие адгезивного слоя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "ТВП 132/20-01 Медикон" | Многокомпонентная среда (смесь) химических соединений | Термо-влагостойкая бумага с покрытием | Пятислойный | На упаковке комплекта индикаторов или в инструкции по применению индикаторов | отсутствует |

3. Применение индикатора

3.1. Индикаторы применяются для контроля «критических» параметров процесса паровой стерилизации в стерилизаторах, изготовленных по ГОСТ 19569, при значениях параметров, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Параметры режима работы стерилизатора и диапазон «критических» параметров, контролируемых индикатором

| Метод стерилизации | Допустимые значения "критических" параметров работы стерилизатора |  |  |  | Диапазон значений «критических»параметров, контролируемых индикаторами "ТВП 120/45-01 Медикон" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темпратура насыщ. пара | Давление насыщ. пара | Время экспозиции. | Кэфф. сухости пара | Температура насыщ. пара | Давление насыщ. пара | Время экспо-зиции. | Коэфф. сухости пара |
|  |  |  |  |  | Хº-2º |  | Хº-25% |  |
|  | ºС | МПа | мин | - | ºС | МПа | мин | - |
| Паровой | (132±2) | (0,20±0,01) | (20+2) | (0,85÷1,0) | (130÷132) | (0,2±0,02) | (15÷20) | (0,85÷1,0) |

Примечание: 1. "X" - номинальная или заданная величина "критического" параметра.

2. Температура (давление) насыщенного пара является однозначной

функцией давления(температуры) насыщенного пара.

3.2 Контролю подлежит каждый цикл паровой стерилизации; при этом количество индикаторов, которые закладываются для контроля одного цикла стерилизации, зависит от размеров стерилизационной камеры и приведено в табл. 3.

Таблица 3

Количество контролируемых точек в зависимости от ёмкости

камеры стерилизатора

| Размеры парового стерилизатора автоклава (в литрах) | Количество точек, в которые закладываются индикаторы |
| --- | --- |
| До 100 | 5 |
| От 100 до 750 | 11 |
| свыше 750 | 13 |

Примечание Расположение контрольных точек, в которые должны быть помещены индикаторы, приведено в Методических Указаниях по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утвержденных Минздравом РФ №15/6-5 от 28.02.1991г.

3.3 Перед началом стерилизации индикаторы размещают в контрольных точках стерилизационной камеры, вне стерилизуемых изделий (пакетов, биксов и.т.д).

По окончании цикла стерилизации индикаторы извлекают и сравнивают (визуально) изменение цвета реагента с цветом эталона. При этом:

- стерилизация считается неэффективной, а изделия  не стерильными, если цвет реагента индикатора не такой, как  цвета эталона.

- если цвет реагента индикаторов соответствует цветам эталона, то были выдержаны критические параметры режима стерилизации.

Примечание: Если цвет реагента индикатора не такой как цвета эталона, то это свидетельствует о том, что могут быть:

- неисправности в работе стерилизатора или его контрольно-регулирующей аппаратуре;

- избыточной, неравномерной или неправильной загрузки стерилизационной камеры;

- неполного удаления (продувки, «выветривания паром») воздуха из стерилизационной камеры, вследствие чего парциальное давление пара в паро-воздушной смеси фактически ниже, чем показания манометра.

3.4 Отработанные индикаторы приклеиваются к акту стерилизации или в учетный журнал стерилизации для документирования и архивирования.

.