МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Лизетол АФ»

фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ» (Германия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

изделий медицинского назначения

Москва 2002 г.

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Лизетол АФ» фирмы «Шюльке и Майр ГмбХ»

(Германия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Цвирова ИМ., Дьяков В.В., Панкратова Г.П., Закова И.М.

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «Лизетол АФ» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфическим запахом, содержащую в качестве действующих веществ 14,0% кокоспропилендиамингуанидина диацетата, 35% феноксипропанола и 2,5% бензалкония хлорида; рН средства составляет 8,4±0,3.

Средство расфасовано в пластмассовые флаконы вместимостью 2 л, канистры - 5 л и бочки - 200 л.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке фирмы-производителя при температуре от -5°С до +40°С составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов - 7 суток.

1.2.Средство обладает вирулицидной, бактерицидной (в том числе туберкулоцидной) и фунгицидной активностью, а также моющими свойствами. Не вызывает коррозии изделий из металлов.

1.3.Средство «Лизетол АФ» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии в виде паров; оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз; не оказывает сенсибилизирующего действия.

Рабочие растворы при многократных воздействиях вызывают сухость кожи.

1.4.Средство предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая медицинские инструменты к гибким эндоскопам) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (табл.1).

#### Таблица 1

##### Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора средства (%) по |  |  |  | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| препарату | действующему веществу |  |  | 1 л рабочего раствора |  | 10 л рабочего раствора |  |
|  | Кокоспропилендиамингуанидину диацетату | Феноксипропанолу | Бензал-конию хлориду | средство | вода | средство | вода |
| 4 | 0,56 | 1,40 | 0,10 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5 | 0,70 | 1,75 | 0,13 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.Растворы средства применяют для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из металлов резин, стекла, пластмасс (включая медицинские инструменты к гибким эндоскопам).

ВНИМАНИЕ! Средство не предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки самих эндоскопов.

3.2.Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, по режимам, указанным в табл. 2-4.

3.3.Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская высыхания на них загрязнений. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

При дезинфекции медицинских инструментов к гибким эндоскопам используют технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.1988 г., №28-6/3.

#### Таблица 2

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Лизетол АФ»

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания (мин) при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях |
| --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения, включая инструменты к гибким эндоскопам | 4 | 30 |
|  | 5 | 15 |

3.4.После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из раствора средства и промывают теплой проточной питьевой водой не менее чем в течение 1 мин или последовательно промывают в двух емкостях теплой водой - по 2,5 мин в каждой.

3.5.Для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, рабочие растворы средства могут быть использованы многократно (в течение их срока годности) при условии, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.

3.6.Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в методических указаниях «по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.1982 г.) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.1988 г).

###### Таблица 3

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

изделий медицинского назначения (исключая инструменты к гибким

эндоскопам) растворами средства «Лизетол АФ»

|  | Режимы обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы обработки | Концентрация |  | Температура | Время |
|  | рабочего |  | рабочего | выдержки/ |
|  | раствора (по |  | раствора, °С | обработки |
|  | препарату), % |  |  | на этапе, мин |
| Замачивание * изделий при |  |  |  |  |
| полном погружении их в | 4 |  | Не менее 18 | 30 |
| рабочий раствор и | 5 |  |  | 15 |
| заполнении им полостей и |  |  |  |  |
| каналов изделий |  |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в | В соответствии |  | Не менее 18 |  |
| том же растворе, в котором | с концентра- |  |  |  |
| проводили замачивание, с | цией рабочего |  |  |  |
| помощью ерша, ватно- | раствора. |  |  |  |
| марлевого тампона или | исполь- |  |  |  |
| тканевой (марлевой) | зованного на |  |  |  |
| салфетки, каналов - с | этапе зама- |  |  |  |
| помощью шприца: | чивания |  |  |  |
| • изделий, не имеющих |  |  |  | 0,5 |
| замковых частей, каналов, |  |  |  |  |
| полостей; |  |  |  |  |
| • изделий, имеющих |  |  |  | 1,0 |
| замковые части, каналы или |  |  |  |  |
| полости |  |  |  |  |
| Ополаскивание проточной |  |  |  |  |
| питьевой водой (каналы | Не нормируется |  |  | 1,0 |
| промывают с помощью |  |  |  |  |
| шприца или электроотсоса) |  |  |  |  |
| Ополаскивание дистилли- |  |  |  |  |
| рованной водой (каналы | Не нормируется |  |  | 0,5 |
| промывают с помощью |  |  |  |  |
| шприца или электроотсоса) |  |  |  |  |

Примечание. * На этапе замачивания изделий в. рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

###### Таблица 4 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Лизетол АФ»

| Этапы обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание * инструментов при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 4 5 | Не менее 18 | 30 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: • наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; • внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентрацией рабочего раствора, использованного на этапе замачивания | ## Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  | 1,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса) | ## Не нормируется |  | 1,0 |

Примечание.* На этапе замачивания инструментов в рабочем растворе

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1.Все работы со средством следует проводить в помещении, имеющем естественную вентиляцию.

4.2.Работы со средством следует проводить, защищая кожу рук резиновыми перчатками.

4.3.Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.4.Емкости с растворами средства следует держать закрытыми.

4.5.Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в темном, прохладном месте, недоступном детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды.

5.2.При попадании средства в глаза следует немедленно(!) промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3.При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с  10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

6.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

##### КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

6.1.Средство «Лизетол АФ» контролируют по показателям, приведенным в табл. 5.

#### Таблица 5

#### Показатели качества и нормы

| Наименование | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная зеленая жидкость со специфическим запахом |
| Показатель активности водородных ионов, рН | 8,4±0,3 |
| Показатель преломления при 20 0С | 1,463±0,0015 |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,016±0,0015 |
| Массовая доля бензалкония хлорида (алкилдиметилбензиламмоний хлорид), % | 2,0-5,0 |
| Массовая доля феноксипропанола, % | 31,5-38,5 |

6.2.Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

6.3.Измерение показателя активности водородных ионов, рН проводят по ГОСТР 50550.-93 потенциометрическим методом.

6.4.Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом.

6.5.Измерение показателя преломления проводят по ГОСТ 18995.2.-73 рефрактометрическим методом.

6.6.Измерение массовой доли алкилдиметилбензил аммоний хлорида (ЧАС).

Измерение массовой доли алкилдиметилбензил аммоний хлорида (ЧАС) проводят методом двухфазного титрования с индикатором метиленовым синим.

6.6.1.Оборудование, реактивы, растворы.

Весы лабораторные общего назначения.

Бюретка.

Цилиндры мерные.

Колбы мерные, колбы конические.

Пипетки.

Хлороформ.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия).

Натрий сернокислый (безводный).

Метиленовый синий.

Кислота серная, конц.

Вода дистиллированная.

Раствор для титрования - 0,004 н раствор натрия додецилсульфата -1,1535 г додецилсульфата натрия (100%) растворяют в воде и переносят в мерную колбу на 1000 мл. При использовании натрия додецилсульфата другой степени чистоты определяют поправочный коэффициент.

Раствор индикатора: 30,0 мл 0,1% водного раствора метиленового синего; 6,8 мл серной кислоты; 50,0 г сульфата натрия, вода до 1л.

6.6.2.Проведение анализа.

Взвешивают 5,6 г средства с точностью 0,0002 г, переносят в мерную колбу на 100 мл, доводят водой до метки и перемешивают. 10 мл этого раствора переносят с помощью пипетки в цилиндр или коническую колбу (можно использовать мерную колбу), прибавляют воды до 50 мл и добавляют 15 мл хлороформа, 25 мл раствора индикатора. Титруют 0,004 н раствором лаурилсульфата натрия до уравнивания цвета обоих фаз; при титровании пробу интенсивно встряхивают и ждут разделения фаз (точку конца титрования легче увидеть, если держать цилиндр под углом над белой подложкой, проводить сравнение при помощи отраженного света и сравнивать с холостой пробой, к которой не добавляется лаурилсульфат натрия).

6.6.3.Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида - ЧАС (Х) в процентах рассчитывают по формуле:

Х=((V*0.001416*10)/m)*100

где: 	V - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

0,001416 - масса алкидиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС),

соответствующая 1 см раствора натрия лауриллсульфата концентрации точно С(С12Н25SО4Nа)=0,004 мг-экв/см3 , г;

m - масса средства, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до второго десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения +12% при доверительном интервале вероятности Р = 0,95.

6.7. Измерение массовой доли феноксипропанола.

Измерение массовой доли феноксипропанола основано на методе газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, хроматографированием пробы в режиме программирования температуры и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

6.7.1.Средства измерения, оборудование.

Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, автосамплером, системой сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера.

Хроматографическая колонка длиной 90 см, внутренним диаметром 2 мм, заполненная сорбентом Карбосфер с 0,1% АТ-1000.

Мембранный фильтр Саториус 100-N-25, размер пор 0,45 мкм.

Пипетки вместимостью 10 мл.

6.7.2.Реактивы:

-феноксипропанол ч.д.а- аналитический стандарт;

-1-гексанол - внутренний стандарт;

-этилацетат х.ч.;

-кизельгель;

-азот- газ-носитель;

-водород газообразный;

-воздух, сжатый в баллоне или от компрессора.

6.7.3.Растворы.

Приготовление градуированного раствора:

в колбу ампулу вместимостью 20 мл, содержащую 3 г кизельгеля помещают около 0,1500 г 1-гексанола и 0,1100 г феноксипропанола, взвешенных с аналитической точностью, добавляют 10 мл этилацетата и перемешивают в течение 10 мин. 0,2 мкл полученного раствора фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф.

Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков феноксипропанола и 1-гексанола (внутреннего стандарта), вычисляют относительный градуировочный коэффициент для феноксипропанола.

6.7.4.Условия хроматографирования:

-температура испарителя 260°С; детектора 260°С;

-температура колонки - программа: 130°С; 8°С/мин. -> 225°С,

-объем хроматографируемой дозы 0,5 мкл;

-объемная скорость азота 25 мл/мин; водорода и воздуха - в соответствии с инструкцией по эксплуатации хроматографа.

6.7.5.Выполнение измерений.

В ампулу вместимостью 20, содержащую 3 г кизельгеля помещают 0,15 г 1-гексанола и 0,30 г испытуемого средства, взвешенных с аналитической точностью, и добавляют 10 мл этилацетата. Ампулу со смесью встряхивают в течение 10 мин., затем 0,2 мкл смеси фильтруют через мембранный фильтр и вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площади хроматографических пиков феноксипропанола и 1- гексонала (внутреннего стандарта).

6.7.6.Обработка результатов измерений.

Вычисляют относительный градуировочный коэффициент К по формуле:

К=(М/МВН.СТ)/(S/SВН.СТ),

где: 	S - площадь хроматографического пика феноксипропанола в градуировочном растворе;

SВН.СТ - площадь хроматографического пика внутреннего стандарта в градуировочном растворе;

М- масса феноксипропанола в градуировочном растворе, г;

МВН.СТ - масса внутреннего стандарта в градуировочном растворе, г.

Массовую долю (X, %) феноксипропанола в средстве вычисляют по формуле:

Х=((К*S*MВН.СТ)/SВН.СТ)*100,

где: 	S - площадь хроматографического пика внутреннего стандарта, внесенного в испытуемый раствор;

SВН.СТ - площадь хроматографического пика внутреннего стандарта в градуировочном растворе;

МВН.СТ - масса внутреннего стандарта, внесенного в испытуемую пробу, г;

m - масса испытуемого средства, г;

К - относительный градуировочный коэффициент.

Рабочий градуировочный раствор и раствор испытуемой пробы вводят по 3 раза каждый. Площадь под соответствующим пиком определяют интегрированием, а для расчета используют средне арифметическое значение.